## 检测原始记录-1
成都安捷畅医疗科技有限公司 Chengdu Ajshine Medical Technology CO., Ltd. |  |  | 文件编号Document No：QW-QD-019-R01 |  |  |  | 修订号Reversion No.：00
文件类型Document Type： Excel记录Excel Record
PCBA板进货检验记录
一、检验基本信息
外协件名称/名称 | 220VAC～+24VDC/A-OP-0005 |  |  |  | 批号 |  | 检验依据 | QW-QD-019《PCBA板进货检验标准操作规程》
取样日期 |  | 检验日期 |  |  | 到货数量 |  | 取样数量
监视装置 | 名称：放大镜 编码Code：MO-A-001 有效期至Epriry Date：
其他工具 | 名称：防静电手套
二、请验信息符合
请验单 | 合格□ 不合格□ | 初检记录 |  | 合格□ 不合格□ | ICC代码 |  | 供应商提供资料
三、检验图纸信息
图纸编号 |  |  |  |  | 版本号 |  | 发布日期
四、检验原始数据
样品编号 | 检验项目 | 检验内容 |  | 检查方法 | 可接受标准 | 测试次数 | 实际结果 |  | 平均值 | 结论判定
1 | 外观检查 | 内包装包装袋 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－551Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 |  内包装袋为ESD铝箔袋独立包装 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
2 |  整体外观检查 | 丝印文字：版本号识别 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－550Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 丝印文字：20VAC-12VDC输入接插口 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－550Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 丝印文字：220VACAC转出接头 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－550Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 标签识别：序列号识别 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 有条形序列号标签 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
3 | 涂覆层 | 敷形涂覆层颜色和密度 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 均匀覆盖PCB板和元器件 ，无变色或透明度的损失 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 敷形涂覆层外观 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 1、无附着缺失 2、无粉点、剥落、皱褶、裂纹、波纹、鱼眼或桔皮现象 3、无粉点、剥落、皱褶、裂纹、波纹、鱼眼或桔皮现象 4、无埋入或裹挟外来物 5、完全固化、分布均匀 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
3 | 清洁度 | 表面清洁 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 清洁，无可见残留物 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 表面残留 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 清洁，无可见残留物 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 表面金手指 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 金手指外表面被有机物或无机物污染 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
4 | 机械零件安装 | 金属零部件和导电图形之间的电气间隙最小距离 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 最小距离不得小于电气间隙 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 金属零部件和导体之间的电气间隙最小距离 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 最小距离不得小于电气间隙 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 安装孔位的焊料的妨碍 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 安装孔上过多的焊料(不平)不得影响机械组装。 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 元器件与安装表面接触 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 充分接触，机械零部件无松动 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 压接插针连接器插针位置 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 插针笔直无扭曲，就位适当。 | 第 1 次First Time |  |  | #VALUE! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 压接插针焊接 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 组件伸出面有360°的焊料填充。 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
5 | 焊接异常 | 金属基材 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－552Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 不要求焊料填充的区域露出表面涂层 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 针孔、吹孔、空洞 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－553Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 有针孔、吹孔、空洞 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 不润湿 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－554Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 焊料没有润湿要求焊接的焊盘或焊接端 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 退润湿 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－555Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 退润湿现象导致焊接连接不满足填充要求。 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料过量-焊接球 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－556Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 1、焊料球未被裹挟、包封、连接或正常工作环境会引起 焊料球移动。 2、焊料球违反最小电气间隙。 | 第 1 次First Time |  |  | #VALUE! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料过量-桥接 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－556Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 横跨在不应该相连的导体上的焊接连接。 焊料跨接到毗邻的非公共导体或元器件上。 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料过量 – 锡⽹/泼锡 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－557Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 锡网。 泼锡未被连接、裹挟、包封。 金属元器件表面的泼锡影响外形、装配或功 能，如损伤气密性元器件的密封罩。 违反最小电气间隙。 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料开裂 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－557Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 焊料开裂或有裂纹 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 拉尖 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－557Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 拉尖，违反组件最大高度要求或引线伸出要 求， 拉尖，违反最小电气间隙 见 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 元件竖立 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－557Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 元件焊接出现碑立现象 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □有Yes □无No
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 元件脱焊 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－558Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 元件焊端脱离焊盘，吊焊 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 极性 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－559Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 极性错误有方向元器件，其方向或极性与要求不符的为不良 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 桥接 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－559Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 焊接桥接被焊锡连接到造成连桥 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 虚焊 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－559Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 1、焊点不饱满，润湿性明显不好 2、器件引脚没有接触焊盘（浮脚） 3、 焊端与 PCB焊盘上锡润湿不良 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料受扰 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－559Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 焊点冷却期间因移动、振动等而形成的表面不平坦的焊点 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 焊料开裂 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－559Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 焊点冷却期间因移动、振动等而形成的表面不平坦的焊点 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 起泡 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－560Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 层压基材的任意层之间或者基材与导电箔或保护性涂覆层之间的局部膨胀和分离的分层 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 浮高 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－560Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 元件顶端超出元件到PCB表面的正常值 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 侧立 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－560Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 元器件已侧面和PCB 接触现象 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 反白 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－560Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 贴片元件正面（电气要素面）朝下放置，底面 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
|  | 翘脚 |  | 目视检查法： 1、在人眼与被测物表面的距离为 40~ 45Cm； 2、使用 放大镜目测时，可带上光和下光灯 3、 位置：检视面与桌面成 45°。上下左右转动 15°， 前后翻转。 4、照明： 100W冷白荧光灯，光源距零件表面 50－55Cm，照度约 500－560Lux. 在此为条件下，目测可见的不良现象认为是缺陷。 | 元器件一个或多个引脚变形而不共面，不能与焊盘正常接触 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
6 | 安规测试 | 耐压测试 |  | 给电源输入提供220VAC，电源输出电压应满足参数要求，如偏差过大，通过微调电源上的调压电阻应能使得输出满足要求；安规测试方法和要求参考标准“GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求”。 | 耐压测试： 1）输入对输出：1500VAC （2）输入对地：1500VAC | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3次Second Time
|  | 对地漏电流测试 |  | 给电源输入提供220VAC，电源输出电压应满足参数要求，如偏差过大，通过微调电源上的调压电阻应能使得输出满足要求；安规测试方法和要求参考标准“GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求”。 | 对地漏电流＜200uA | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3次Second Time
7 | 适配性 | 220VAC～+24VDC 与中间板 | 风机安装盒和风机顶盖 | 用220VAC～+24VDC 与中间板适配，确认装配间隙是否符合要求 | 装配无间隙 | 第 1 次First Time |  |  | #REF! | □合格Pass □不合格Fail
第 2 次Second Time
第 3 次Third Time
备注：1、目检中如检测出缺陷项，则在相应的缺陷项后的“□”中填写具体数量，如否，则打斜杠“/”。 2、根据图纸测量尺寸，应用游标卡尺检测3次，最后取得平均值报告。
最终判定 | □合格Pass □不合格Fail |  |  | 判定标准 | 所有测试项目结果必须均为合格，任何一项结果为不合格， 则判定为不合格。
检验人/日期 |  |  |  | 复核人/日期

## 供应商报告-2
成都安捷畅医疗科技有限公司 Chengdu Ajshine Medical Technology CO., Ltd. | 文件编号Document No：QW-QD-019-R01 | 修订号Reversion No.：00
文件类型Document Type： Excel记录Excel Record
PCBA板进货检验记录
请将供应商原始资料PDF版粘贴在此处

## 复核供应商报告-3
成都安捷畅医疗科技有限公司 Chengdu Ajshine Medical Technology CO., Ltd. |  |  | 文件编号Document No：QW-QD-019-R01 |  |  | 修订号Reversion No.：00
文件类型Document Type： Excel记录Excel Record
PCBA板进货检验记录
五、检验原始数据
序号 | 检验项目 | 检验内容 |  | 检查方法 | 可接受标准 | 实际结果 | 结论判定
1 | 外观检查 | 内包装 |  | 复核供应商报告 | 内包装袋为ESD铝箔袋独立包装 |  | □合格Pass □不合格Fail
2 | 整体外观检查 | 丝印文字：版本号识别 |  | 复核供应商报告 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 丝印文字：20VAC-12VDC输入接插口 |  | 复核供应商报告 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 丝印文字：220VACAC转出接头 |  | 复核供应商报告 | 版本号标识应符合技术资料要求，标识字体清晰可辨，不允许出现标识模糊，使其分辨不清 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 标签识别：序列号识别 |  | 复核供应商报告 | 有条形序列号标签 |  | □合格Pass □不合格Fail
3 | 涂覆层 | 敷形涂覆层颜色和密度 |  | 复核供应商报告 | 均匀覆盖PCB板和元器件 ，无变色或透明度的损失 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 敷形涂覆层外观 |  | 复核供应商报告 | 1、无附着缺失 2、无粉点、剥落、皱褶、裂纹、波纹、鱼眼或桔皮现象 3、无粉点、剥落、皱褶、裂纹、波纹、鱼眼或桔皮现象 4、无埋入或裹挟外来物 5、完全固化、分布均匀 |  | □合格Pass □不合格Fail
4 | 清洁度 | 表面清洁 |  | 复核供应商报告 | 清洁，无可见残留物 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 表面残留 |  | 复核供应商报告 | 清洁，无可见残留物 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 表面金手指 |  | 复核供应商报告 | 金手指外表面被有机物或无机物污染 |  | □合格Pass □不合格Fail
5 | 机械零件安装 | 金属零部件和导电图形之间的电气间隙最小距离 |  | 复核供应商报告 | 最小距离不得小于电气间隙 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 金属零部件和导体之间的电气间隙最小距离 |  | 复核供应商报告 | 最小距离不得小于电气间隙 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 安装孔位的焊料的妨碍 |  | 复核供应商报告 | 安装孔上过多的焊料(不平)不得影响机械组装。 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 压接插针元器件与安装表面接触 |  | 复核供应商报告 | 充分接触，机械零部件无松动 |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 压接插针连接器插针位置 |  | 复核供应商报告 | 可接受0.20mm |  | □合格Pass □不合格Fail
|  | 焊接 |  | 复核供应商报告 | 可接受2mm |  | □合格Pass □不合格Fail
6 | 焊接异常 | 金属基材 |  | 复核供应商报告 | 不要求焊料填充的区域露出表面涂层 |  | □有Yes □无No
|  | 针孔、吹孔、空洞 |  | 复核供应商报告 | 有针孔、吹孔、空洞 |  | □有Yes □无No
|  | 不润湿 |  | 复核供应商报告 | 焊料没有润湿要求焊接的焊盘或焊接端 |  | □有Yes □无No
|  | 退润湿 |  | 复核供应商报告 | 退润湿现象导致焊接连接不满足填充要求。 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料过量-焊接球 |  | 复核供应商报告 | 1、焊料球未被裹挟、包封、连接或正常工作环境会引起 焊料球移动。 2、焊料球违反最小电气间隙。 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料过量-桥接 |  | 复核供应商报告 | 横跨在不应该相连的导体上的焊接连接。 焊料跨接到毗邻的非公共导体或元器件上。 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料过量 – 锡⽹/泼锡 |  | 复核供应商报告 | 锡网。 泼锡未被连接、裹挟、包封。 金属元器件表面的泼锡影响外形、装配或功 能，如损伤气密性元器件的密封罩。 违反最小电气间隙。 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料开裂 |  | 复核供应商报告 | 焊料开裂或有裂纹 |  | □有Yes □无No
|  | 拉尖 |  | 复核供应商报告 | 拉尖，违反组件最大高度要求或引线伸出要 求， 拉尖，违反最小电气间隙 见 |  | □有Yes □无No
|  | 元件竖立 |  | 复核供应商报告 | 元件焊接出现碑立现象 |  | □有Yes □无No
|  | 元件脱焊 |  | 复核供应商报告 | 元件焊端脱离焊盘，吊焊 |  | □有Yes □无No
|  | 极性 |  | 复核供应商报告 | 极性错误有方向元器件，其方向或极性与要求不符的为不良 |  | □有Yes □无No
|  | 桥接 |  | 复核供应商报告 | 焊接桥接被焊锡连接到造成连桥 |  | □有Yes □无No
|  | 虚焊 |  | 复核供应商报告 | 1、焊点不饱满，润湿性明显不好 2、器件引脚没有接触焊盘（浮脚） 3、 焊端与 PCB焊盘上锡润湿不良 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料受扰 |  | 复核供应商报告 | 焊点冷却期间因移动、振动等而形成的表面不平坦的焊点 |  | □有Yes □无No
|  | 焊料开裂 |  | 复核供应商报告 | 焊点冷却期间因移动、振动等而形成的表面不平坦的焊点 |  | □有Yes □无No
|  | 起泡 |  | 复核供应商报告 | 层压基材的任意层之间或者基材与导电箔或保护性涂覆层之间的局部膨胀和分离的分层 |  | □有Yes □无No
|  | 浮高 |  | 复核供应商报告 | 元件顶端超出元件到PCB表面的正常值 |  | □有Yes □无No
|  | 侧立 |  | 复核供应商报告 | 元器件已侧面和PCB 接触现象 |  | □有Yes □无No
|  | 反白 |  | 复核供应商报告 | 贴片元件正面（电气要素面）朝下放置，底面 |  | □有Yes □无No
|  | 翘脚 |  | 复核供应商报告 | 元器件一个或多个引脚变形而不共面，不能与焊盘正常接触 |  | □有Yes □无No
备注：1、目检中如检测出缺陷项，则在相应的缺陷项后的“□”中填写具体数量，如否，则打斜杠“/”。 2、根据图纸测量尺寸，应用游标卡尺检测3次，最后取得平均值报告。
最终判定 | □合格Pass □不合格Fail |  |  | 判定标准 | 所有测试项目结果必须均为合格，任何一项结果为不合格， 则判定为不合格。
检验人/日期 |  |  |  | 复核人/日期